Soạn thảo

Ngày …/…/…

(Đã ký)

DS Hoàng Đức Thuận

Kiểm tra

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths Đào Minh Duy

Phê duyệt

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths Đào Minh Duy

Nơi nhận:

- Văn phòng Khoa

- Các bộ môn

# MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Chuẩn hóa việc sử dụng bể cách thủy trong phòng thí nghiệm.

# PHẠM VI ỨNG DỤNG

Phòng thực hành sinh học phân tử.

# ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên và sinh viên thực hành tại bộ môn.

# CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Cấp nguồn cho bể.

- Đổ nước đầy bể, cách thành khoảng 50-10 cm

- Nhấn nút điều khiển để bật máy “ Push/ Turn control”

- Chờ máy khởi động xong cài đặt thong số hoạt động cho máy

- Cài đặt nhiệt độ làm việc:

- Quay núm vặn điều khiển “ Push/ Turn control” chọn ánh sáng lóe lên ở biểu tượng 0C “ Heater symbol”

- Nhấn nút “ SET” quay nút vặn “ Push/ Turn control” để chọn nhiệt độ. Mỗi giá trị cài đặt là 0,1oC, nhiệt độ cài đặt hoạt động từ 10oC- 95oC hoặc “CCC” ( theo nhiệt độ của môi trường dung dịch)

- Cài đặt thời gian chờ:

- Quay núm điều khiển “ Push/ Turn control” chọn ánh sáng lóe lên ở biểu tượng “ Delay- symbol”

- Nhấn nút “ SET key” quay nút vặn “ Push/ Turn control” để chọn thời gian chờ. Giá trị cài đặt từ 1 phút đến 99,59 giờ, mỗi giá trị cài đặt là 1 phút khi thời gian cài đặt nhỏ hơn 10 giờ và mỗi giá trị cài đặt là 1 giờ khi thời gian cài đặt bằng hoặc lớn hơn 10 giờ.

- Thời gian sẽ đếm lùi về 0, máy sẽ bắt đầu hoạt động khi hết thời gian này. Chế độ này có thể được tắt đi nếu không dùng đến bằng cách ấn giữ phím SET với núm vặn điều khiển “ Push/ Turn control” để tắt biểu tượng “ Delay-symbol”.

- Cài đặt thời gian giữ nhiệt:

- Quay núm vặn điều khiển “ Push/ Turn control” chọn ánh sáng lóe lên ở biểu tượng “ Hold-symbol”

- Nhấn nút “ SET key” quay núm vặn điều khiển “ Push/ Turn control” để chọn thời gian giữ nhiệt. Giá trị cài đặt từ 1 phút đến 99,59 giờ, mỗi giá trị cài đặt là 1 phút khi thời gian cài đặt nhỏ hơn 10 giờ và mỗi giá trị cài đặt là 1 giờ khi thời gian cài đặt bằng hoặc lớn hơn 10 giờ.

- Nhiệt độ sẽ được duy trì trong khoảng thời gian này khi đạt được nhiệt độ cài đặt và sẽ tắt khi hết thời gian giữ nhiệt này.

- Chế độ này có thể được tắt đi nếu không dùng đến bằng cách ấn giữ phím SET với núm vặn điều khiển “ Push/turn control” để tắt biểu tượng “ Hold-symbol”. Máy sẽ ngừng hoạt động khi ta tắt máy.

# GHI CHÚ SỬA ĐỔI

| Ngày sửa đổi | Lý do sửa đổi | Ngày ban hành lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |