Soạn thảo

Ngày …/…/…

(Đã ký)

DS Hoàng Đức Thuận

Kiểm tra

Ngày …/…/…

(Đã ký)

Ths. Đinh Thị Thúy Hà

Phê duyệt

Ngày …/…/…

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Nơi nhận:

- Văn phòng Khoa

- Các bộ môn

# MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Chuẩn hóa việc sử dụng nồi hấp tiệt trùng trong phòng thí nghiệm.

# PHẠM VI ỨNG DỤNG

Phòng thực hành sinh học phân tử.

# ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

Tất cả giảng viên, kỹ thuật viên và sinh viên thực hành tại bộ môn.

# CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

- Kiểm tra nguồn điện và cắm dây nguồn vào mạng điện.

- Nhấn nút Power, đèn sáng nghĩa là máy đã sẵn sàng hoạt động

- Đổ 3 lít nước RO vào nồi hấp.

- Đặt mẫu cần tiệt trùng vào giỏ lưới, đặt vào trong lòng nồi hấp.

- Đóng chặt nắp.

- Chọn lựa các chức năng sau :

+   Chọn nhiệt độ tiệt trùng (áp suất).

+   Chọn thời gian tiệt trùng.

+   Chọn thời gian sấy.

- Nhấn công tắc Start.

- Điện trở được cấp điện, máy bắt đầu gia nhiệt

- Thời gian tiệt trùng được tính khi nhiệt độ đạt nhiệt độ cài đặt .

- Thời gian sấy bắt đầu khi thời gian tiệt trùng kế thúc .

- Hết thời gian sấy, âm báo phát ra, đèn Complete sáng lên, nếu đèn không sáng vui lòng tắt công tắc On/Off  rồi bật lên lại

- Nhấn công tắc Emergency để xả áp suất trong nồi, khi áp suất trên đồng hồ chỉ Zero, mở nắp nồi hấp lấy mẫu ra .

- Chú ý

- Phải kiểm tra đồng hồ áp suất về Zero trước khi mở nắp

- Nếu cần chạy tiếp mẫu khác vui lòng tắt công tắc On/Off rồi bật lại để reset lại hệ thống.

- Mở nắp nồi và để cho máy tự làm nguội ít nhất phút trước khi chạy mẩu tiếp theo.

# GHI CHÚ SỬA ĐỔI

| Ngày sửa đổi | Lý do sửa đổi | Ngày ban hành lại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |